- 湖州市第一人民医院

- 医疗设备采购项目院内公开询价、招标公告

根据医院建设CKDMC及MMC项目工作需求，湖州市第一人民医院就以下医疗设备采购项目进行院内公开询价、招标，欢迎符合条件的供应商前来投标。

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 身高体重仪 | 1 | 3 | 院内招标 |
| 2 | 智能血压计 | 1 | 3 | 院内招标 |
| 3 | 数字式掌式多普勒超声 | 1 | 15 | 院内招标 |
| 4 | 动脉硬化检测仪 | 1 | 29.5 | 院内招标 |
| 5 | 胰岛素泵 | 10 | 29.5 | 院内招标 |
| 6 | 便携式血管超声 | 1 | 35 | 询价 |
| 7 | 内脏脂肪测量装置 | 1 | 55 | 询价 |

一、招标项目内容及要求

本次院内询价、招标为7个项目。

全数字掌上式彩色多普勒超声显像仪技术及商务要求

| ID | 项目 | 详细描述 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 设备名称 | 全数字掌上式彩色多普勒超声显像仪 |
| 1.1 | 设备数量 | 1套 |
| 1.2 | 设备用途 | 主要用于腹部、儿科、新生儿、泌尿科、小器官、浅表脏器及外周血管的检查，具备5G网络传输等功能。 |
| 1.4 | 总体要求 | 为保证设备为最新产品所投型号需为2021年及以后注册产品 |
| 2. | 系统通用功能 |  |
| *2.1 | 可支持系统 | 支持Android、iOS系统 |
| 2.2 | 系统语言 | 具有中英文操作界面 |
| 2.3 | 探头快捷连接 | 具备快速自动识别探头，进入对应检查模式 |
| *2.4 | 连接探头方式 | 支持无线和有线两种连接方式，标配无线连接，后续有需要进行有线连接的也可选购有线进行有线连接。 |
| *2.5 | 扫描模式 | B、M、Color(彩色血流)、PW(频谱多普勒) |
| 2.6 | 应用类型 | 浅表、血管等 |
| 2.7 | 显示参数 | MI，TI，探头类型，检查类型，深度，增益（BG），频率（Freq），柔化（SR），TGC曲线等 |
| 2.8 | 可编程预设功能 | 可对各种检查类型的系统设置进行预设 |
| 2.9 | 电影回放 | 可进行动、静态图像采集 |
| 2.10 | 存储功能 | 支持移动外设存储设备 |
| 2.11 | 体位标志 | 有 |
| 2.12 | 报告功能 | 包含病人信息、检查图片，医生备注等 |
| 2.13 | 内置图文管理系统 | 可进行患者信息和图像的编辑、管理、导出，实现患者信息的记录、分析、查询等 |
| 3. | 主要技术规格 |  |
| *3.1 | 探头规格 |  |
| 3.1.1 | 探头内置锂电池 | 电池使用时间≥3小时 |
| 3.1.2 | 线阵探头 | 变频数：基波≥7种频率的变频（中心频率7.5MHz），频谱≥5种频率的变频 |
| 3.1.3 | 充电方式 | USB接口充电，适用性强 |
| 3.1.4 | 待机功能 | ≥5种时间可设置 |
| 3.2 | B模式主要参数 |  |
| 3.2.1 | TGC | ≥4段可调 |
| 3.2.2 | 斑点柔化 | ≥3级可调 |
| 3.2.3 | 帧相关 | ≥3级可调 |
| 3.2.4 | 灰阶 | 0-30可调 |
| 3.2.5 | 放大 | 具备全屏放大功能 |
| 3.2.6 | 复合成像功能 | 具备 |
| 3.3 | C模式主要参数 |  |
| 3.3.1 | 壁滤波 | ≥6级可调 |
| 3.3.2 | 优先 | ≥6级可调 |
| 3.4 | PW模式主要参数 |  |
| 3.4.1 | 采样容积 | ≥8级可调 |
| 3.4.2 | 频率 | ≥3变频可调 |
| 3.4.3 | 模式 | 可上下翻转 |
| 3.4.4 | 测量 | 一般测量:距离、面积、时间、心率等，PW自动包络测量 |
| 4. | 商务要求 |  |
| 4.1 | 供货期限 | 签订合同后 30天内。无故延期交货，中标人赔偿由此引起的损失。 |
| 4.2 | 保修期限 | ≥ 2年，保修期内开机率须达到95%（除非特殊声明，按365天计），否则，每超过一天保修期相应延长10天。质保期每季提供巡检维护一次并出具报告，质保期满后只收取维修配件费，不收人工费。 |
| 4.3 | 售后服务 | - 维修人员在24小时内到达最终用户现场实施维修。 - 单次停机时间超过三天的提供备用机。 - 零配件按市场最底价供应，设备停产后仍保证八年的供应。 - 中标产品的制造商应提供免费软件升级。 - 及时提供设备新功能信息和临床应用的资料。 |
| 4.4 | 培训要求 | 使用培训和维修培训，中标人承担所有费用。 |
| 4.5 | 设备安装和要求 | 中标人按照制造商的要求免费安装和调试，所购设备必须符合国家相关法律法规要求。 |
| 4.6 | 验收方式 | 设备安装完毕后，由买卖双方共同对设备进行验收。 验收的依据：1）制造商提供的技术规格2）合同和标书（及评标时的相关承诺）3）国家强制标准 验收合格后，共同签署报告 中标人承担所有国家要求的检测项目费用。 |
| 4.7 | 付款方式 | 安装调试验收合格后三个月一次付 |
| 4.8 | 设备生产日期 | 不早于安装时间前六个月。 |

动脉硬化检测装置技术及商务要求

| ID | 项目 | 详细描述 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 设备名称 | 动脉硬化检测装置 |
| 1.1 | 设备数量 | 1套 |
| 1.2 | 设备用途 | 成立国家标准化代谢性疾病管理中心所需求设备。 |
| ▲2. | 主要技术要求 | 要求必须使用传感器双重袖带测量下肢血压，测试精度和多普勒方法的相关性≥0.9 |
| 2.1 | 适用范围 | 用于全身动脉硬化和动脉粥样硬化的早期检测和血管疾病风险的综合评估，并结合心电图、心音图、脉搏波波形图、baPWV与年龄形象示意图、ABI形象示意图、心功能评估图等多个信息，为临床提供重要的多样化的解决方案，为患者提供详细的个性化诊断； |
| *2.2 | 数据对接 | 可对接国家标准化代谢性疾病管理中心网络，数据无缝传输；并提供MMC软件 |
| 2.1.1 | 检测参数 | 可检测ABI(踝臂指数) |
| 2.1.2 | 检测参数 | 可检测BAPWV（肱踝脉搏波传导速度） |
| 2.1.3 | 其他检测参数 | haPWV（心踝脉搏波传导速度） ET/PEP（射血指数） hbPWV（心臂脉搏波传导速度） ECG（心电波形） STI（收缩时间间隔） UT（脉波上行时间） HR（心率） MAP（平均动脉压力）四肢： PEP（射血前期） DIA（舒张压）（四肢） PCG（心音波形） SYS（收缩压）（四肢） PVR（脉搏体积记录） PP（脉压差）（四肢） PTT（脉搏波传导时间） ET（射血时间） |
| 2.1.4 | PVR测定方法 | 空气容积脉搏法 |
| 2.1.5 | 波长特性 | 0.26—30Hz |
| 2.1.6 | 动脉无创测定原理 | 示波法 |
| ▲2.1.7 | 检测方式 | 设备具有心电、心音检测项目，保证四肢血压在同一心动周期内同步测量，可同步检测ABI和BAPWV。 |
| ▲2.1.8 | 心脏起搏器模式 | 具备在心脏起搏器模式下测量的功能，具有运动负荷试验模式 |
| 2.1.9 | 评估系统 | 自动评估代谢综合症发病风险，辅助医生制定综合医疗方案 |
| 2.1.10 | 外观显示 | 屏幕尺寸≥8寸TFT彩色LCD，中文显示操作界面，触摸屏加旋钮双重操作模式, 可连接家用电子血压计、计步器、体脂成分分析仪，综合评估代谢综合症发病风险 |
| 2.1.11 | 电击保护形式 | 1类、防除颤BF、防除颤CF型应用部分 |
| 2.1.12 | 网络设置 | 可通过网线直接连接电脑，用IE浏览器读取调用数据，使数据能够在多科室、多单位进行局域网共享 |
| 2.2 | 配置要求 |  |
| 2.2.1 | 主机 | 1台 |
| 2.2.2 | 心电传感器 | 2个 |
| 2.2.3 | 心音传感器 | 1个 |
| 2.2.4 | 心音传感器加重物 | 1个 |
| 2.2.5 | 四肢传感袖带 | 1套 |
| 2.2.6 | 台车 | 1个 |
| 2.2.7 | 配套打印机 | 1个 |
| 3. | 商务要求 |  |
| 3.1 | 供货期限 | 签订合同后 30天内。无故延期交货，中标人赔偿由此引起的损失。 |
| 3.2 | 保修期限 | ≥ 1年，保修期内开机率须达到95%（除非特殊声明，按365天计），否则，每超过一天保修期相应延长10天。质保期每季提供巡检维护一次并出具报告，质保期满后只收取维修配件费，不收人工费。 |
| 3.3 | 售后服务 | - 维修人员在24小时内到达最终用户现场实施维修。 - 单次停机时间不得超过三天，否则做相应的补偿。 - 零配件按市场最底价供应，设备停产后仍保证八年的供应。 - 中标产品的制造商应提供免费软件升级。 - 及时提供设备新功能信息和临床应用的资料。 |
| 3.4 | 培训要求 | 使用培训和维修培训，中标人承担所有费用。 |
| 3.5 | 设备安装和要求 | 中标人按照制造商的要求免费安装和调试，所购设备必须符合国家相关法律法规要求。 |
| 3.6 | 验收方式 | 设备安装完毕后，由买卖双方共同对设备进行验收。 验收的依据：1）制造商提供的技术规格2）合同和标书（及评标时的相关承诺）3）国家强制标准 验收合格后，共同签署报告 中标人承担所有国家要求的检测项目费用。 |
| 3.7 | 付款方式 | 安装调试验收合格后三个月一次付 |
| 3.8 | 设备生产日期 | 不早于安装时间前六个月。 |

二、投标人资格条件

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）具有与本项目相适应的生产或经营资质。

1．在中华人民共和国境内注册的独立法人，注册资金在人民币50万元（含50万元）以上；

2．具有良好的商业信誉且近三年来无不良销售记录，具有健全的财务制度，不列入行贿犯罪档案记录的单位或个人。

三、报名

（一）报名时间：2022年6月30日到2022年7月5日，上午8:30-11:30；下午14:00-16:30（双休日及法定节假日除外）。

（二）本次招标项目采用网上报名，报名时请将以下资料（复印件需加盖单位公章）扫描件发至邮箱2226269896@qq.com：与招标项目相适应的企业营业执照（组织机构代码）、相关资质证书、法人授权委托书、被授权人身份证复印件。

1．资格审查方式：资格后审。

2．联系人：施先生，冯先生，联系电话：0572-2039442,2058750

四、投标截止时间及地点

投标人应于2022年7月07日下午3：00时以前将投标文件密封送到湖州市第一人民医院行政中心B座三楼会议室，逾期送达作无效标处理。

五、开标时间及地点

2022年7月7日下午3：00时在湖州市第一人民医院行政中心B座三楼会议室开标，投标人代表必须出席开标会议。

注意事项：因近期疫情防控要求，前来投标人代表请携带有效身份证件，持48小时内有效核酸检测报告、有效健康码及行程码，佩戴口罩做好个人防护措施，风险区域供应商及体温异常者谢绝参加。

湖州市第一人民医院

湖州师范学院附属第一医院

2022.06.29