- 湖州市第一人民医院

- 医疗设备采购项目院内公开招标公告（更正）

根据医院工作需求，湖州市第一人民医院就以下医疗设备采购项目进行院内公开招标，欢迎符合条件的供应商前来投标。

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包埋盒打号机 | 1台 | 12 | 院内招标 |
| 2 | 冷藏转运箱 | 13台 | 10.4 | 院内招标 |
| 3 | 玻片打号机 | 1台 | 15 | 院内招标 |

一、招标项目内容及要求

本次院内招标为3个项目。

包埋盒打号机技术参数要求

| 2. | 主要技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 打印原理 |  | 采用激光标记原理，无需色带墨盒等打印耗材 |
| 2.2 | 打印速度 |  | 打印速度要求：打印包含高度7mm的二维码+13个字符的包埋盒，不少于每分钟20个 |
| 2.3 | 打印清晰度 |  | 打印分辨率≥0.01mm（2500DPI） |
| 2.4 | 可打印内容 |  | 可打印各种文字，数字，二维码，符号，图形，可打印用户设定的任意图文，包括LOGO。 |
| 2.5 | 进样方式 |  | 专利技术的水平进盒，45°角打印，配合金属进样槽，确保打印顺利不卡顿。 |
| 2.6 | 装载量 |  | 一次性装载≥100个包埋盒 |
| 2.7 | 二维码可识别率 |  | 打印清晰度高，确保打印出的二维码可识别率≥99.9%。 |
| 2.8 | 包埋盒兼容性要求 |  | 兼容各厂家生产的标准包埋盒。 |
| 2.9 | 可变字段数量 |  | ≥8个以上可变/固定字段信息 |
| 2.10 | 系统连接 |  | 可与医院的HIS或LIS系统联接。 |
| 2.11 | 打印区域 |  | 可打印包埋盒的整个斜面及斜面顶部平面。 |
| 2.12 | 日期记录功能 |  | 可在包埋盒上平面台阶上打印医院名称、日期等相关信息。 |
| 2.13 | 打印模式 |  | 可批量打印或者单独打印，要求出盒口无遮挡，方便即打即用。 |
| 2.14 | 软件界面 |  | 打印软件包含打印编辑窗、待打印窗和已打印窗 |
| 2.15 | 断电保护 |  | 待打印列表具有断电自动数据恢复功能,不会丢失数据 |
| 2.16 | 信息导出 |  | 可将已打印的信息记录导出为表格文件,方便进行核对、统计工作 |
| 2.17 | 打印效果要求 |  | 要求打印字迹牢固，耐刮擦，耐有机溶剂腐蚀，长期保存不褪色 |
| 2.18 | 快速检修设计 |  | 需设计有快速检修窗口，无需拆机即可快速处理卡在设备内部的包埋盒 |
| 2.19 | 烟尘及挥发物处理 |  | 要求配备主动真空泵烟尘收集过滤系统，采用真空泵机构而非风扇机构，能有效清除过滤打印中产生的烟尘和挥发物，要求该系统具有自动启停功能，打印时启动，待机时自动关闭，并且该功能需要在系统中能够进行开启及设置。 |
| 2.20 | 安全防护 |  | 要求检修窗采用半透明设计，方便观察激光器工作状态；或者具有打开检修窗时，激光器自动停止的功能。 |
| 3. | 配置要求 |  |  |
|  | 包埋盒打号机主机 |  | 1台 |
|  | 包埋盒上载底座 |  | 2个 |
| 4. |  | 商务要求 |  |
| 4.1 | 供货期限 |  | 签订合同后 30天内。无故延期交货，中标人赔偿由此引起的损失。 |
| 4.2 | 保修期限 |  | ≥ 2年，保修期内开机率须达到95%（除非特殊声明，按365天计），否则，每超过一天保修期相应延长10天。质保期每季提供巡检维护一次并出具报告，质保期满后只收取维修配件费，不收人工费。 |
| 4.3 | 售后服务 |  | - 维修人员在24小时内到达最终用户现场实施维修。 - 单次停机时间不得超过三天，否则做相应的补偿。 - 零配件按市场最底价供应，设备停产后仍保证八年的供应。 - 中标产品的制造商应提供免费软件升级。 - 及时提供设备新功能信息和临床应用的资料。 |
| 4.4 | 培训要求 |  | 使用培训和维修培训，中标人承担所有费用。 |
| 4.5 | 设备安装和要求 |  | 中标人按照制造商的要求免费安装和调试，所购设备必须符合国家相关法律法规要求。 |
| 4.6 | 验收方式 |  | 设备安装完毕后，由买卖双方共同对设备进行验收。 验收的依据：1）制造商提供的技术规格2）合同和标书（及评标时的相关承诺）3）国家强制标准 验收合格后，共同签署报告 中标人承担所有国家要求的检测项目费用。 |
| 4.7 | 付款方式 |  | 安装调试验收合格后三个月一次付 |
| 4.8 | 设备生产日期 |  | 不早于安装时间前六个月。 |

冷藏转运箱技术参数

| - 序号 | 具体项目 | 数据 |
| --- | --- | --- |
|  | 用途 | 用于血站、医院将血液及生物制品等进行转移 |
|  | 类型 | 主动制冷，便携式 |
|  | 内部尺寸（宽*深*高） | 230*140*180mm |
|  | 外部尺寸（宽*深*高） | 300*260*260mm |
|  | 有效容积 | ≥6L，单门结构设计 |
|  | 重量 | 重量为3.5Kg，使用轻便，节省空间 |
|  | 温度控制与显示 | 微电脑控制，内置3个数字式温度传感器，控温精度0.1℃ |
|  | 暂存温度 | 通电稳定运行后，箱内储藏温度可稳定至2~6℃ |
|  | 转运温度 | 内嵌式PCM蓄冷技术，空箱保温时间可达70分钟，保温时间箱内温度稳定至2~10℃； |
|  | 箱体材质 | 箱体采用ABS，轻携方便； |
|  | 内胆材质 | 内胆采用铝板，导冷效果更优，聚氨酯发泡材料填充，增强保温性能； |
|  | 装载量 | 装载量(400ml血液)：8袋 |
|  | 制冷方式 | 半导体主动制冷方式，节能环保，质量可靠 |
|  | 散热风机 | 进口名牌ADDA风机 |
|  | 报警功能 | 多重故障报警（高低温报警、传感器故障报警、断电报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、显示闪烁报警）。 |
|  | 数据监控 | 产品标配冷链监控模块，温湿度数值显示，信息可上传至海尔云平台，随时随地查询。 配备GPS定位，可实时查询设备运动轨迹； 蓝牙打印功能，支持蓝牙打印机，实现一键式打印； 箱内摄像头可实现箱内有无储物识别，储物提醒报警。 配备智能监控系统：实现血液的智能化定位、追踪、监管，助力输血科血液管理和血液零浪费。 |
|  | 电源 | 电源可支持12V与220V转换，支持点烟器插头，便于车载。 |
|  | 后备电池设计 | 后备电池设计，断电后仍可实时显示箱内温度； 门体扣锁结构，防止门体随意开启，保证存储物品安全。 |
|  | 产品质量 | 产品符合国家相关质量管理标准，具有产品质量合格证。 |
|  | 厂家资质 | 所投产品的制造厂家通过ISO9001、ISO13485认证，具有医疗器械生产许可证、医疗器械产品注册证。 |

玻片打号机技术参数

| 2.1 | 打印原理 |  | 采用色带或新型的UV激光打印技术。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | 打印速度 |  | 玻片推入和打印后推出的动作并行工作,速度超快,大部分运动时间与打印时间并行,打印以外的动作时间不超过2秒. |
| 2.3 | 打印清晰度 |  | 最高分辨率≥0.01mm，可打印出1x1mm的汉字 |
| 2.4 | 可打印内容 |  | 不限打印字段数量,可打印各国文字,符号,数字,二维码,医院名称、打印日期等信息; |
| 2.5 | 进样方式 |  | 可以在工作中不移动上料架的情况下直接添加玻片. |
| 2.6 | 装载量 |  | 一次可装载≥110张载玻片. |
| 2.7 | 二维码可识别率 |  | 打印出的二维码100%正确扫描； |
| 2.8 | 玻片兼容性要求 |  | 可打印各种油漆面载玻片,对油漆面表面无要求, |
| 2.9 | 打印模式 |  | 单机打印,二维码扫描打印,与医院系统联机打印等多种打印模式. |
| 2.10 | 软件界面 |  | 打印软件包含模板编辑界面，待打印界面，已打印界面，报警界面等。打印界面可直接编辑打印模板。 |
| 2.11 | 断电保护 |  | 打印数据具有断电保护功能，不丢失数据。 |
| 2.12 | 信息导出 |  | 可对已打印内容进行统计输出成文件。 |
| 2.13 | 打印效果要求 |  | 打印内容可长期保存，耐刮擦, 耐受二甲苯、酒精等试剂浸泡. |
| 3. | 配置要求 |  |  |
|  | 玻片打号机主机 |  | 1台 |
|  |  | 其他配置 | 详细注明 |
| 4. |  | 商务要求 |  |
| 4.1 | 供货期限 |  | 签订合同后 30天内。无故延期交货，中标人赔偿由此引起的损失。 |
| 4.2 | 保修期限 |  | ≥ 3年，保修期内开机率须达到95%（除非特殊声明，按365天计），否则，每超过一天保修期相应延长10天。质保期每季提供巡检维护一次并出具报告，质保期满后只收取维修配件费，不收人工费。 |
| 4.3 | 售后服务 |  | - 维修人员在24小时内到达最终用户现场实施维修。 - 单次停机时间不得超过三天，否则做相应的补偿。 - 零配件按市场最底价供应，设备停产后仍保证八年的供应。 - 中标产品的制造商应提供免费软件升级。 - 及时提供设备新功能信息和临床应用的资料。 |
| 4.4 | 培训要求 |  | 使用培训和维修培训，中标人承担所有费用。 |
| 4.5 | 设备安装和要求 |  | 中标人按照制造商的要求免费安装和调试，所购设备必须符合国家相关法律法规要求。 |
| 4.6 | 验收方式 |  | 设备安装完毕后，由买卖双方共同对设备进行验收。 验收的依据：1）制造商提供的技术规格2）合同和标书（及评标时的相关承诺）3）国家强制标准 验收合格后，共同签署报告 中标人承担所有国家要求的检测项目费用。 |
| 4.7 | 付款方式 |  | 安装调试验收合格后三个月一次付 |
| 4.8 | 设备生产日期 |  | 不早于安装时间前六个月。 |

二、投标人资格条件

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）具有与本项目相适应的生产或经营资质。

1．在中华人民共和国境内注册的独立法人，注册资金在人民币50万元（含50万元）以上；

2．具有良好的商业信誉且近三年来无不良销售记录，具有健全的财务制度，不列入行贿犯罪档案记录的单位或个人。

三、投标截止时间及地点

投标人应于2022年8月10日下午1：30时以前将投标文件密封送到湖州市第一人民医院行政中心B座三楼会议室，逾期送达作无效标处理。

四、开标时间及地点

2022年8月10日下午1：30时在湖州市第一人民医院行政中心B座三楼会议室开标，投标人代表必须出席开标会议。

注意事项：因近期疫情防控要求，前来投标人代表请携带有效身份证件，持48小时内有效核酸检测报告、有效健康码及行程码，佩戴口罩做好个人防护措施，风险区域供应商及体温异常者谢绝参加。

湖州市第一人民医院

湖州师范学院附属第一医院

2022.08.03