- 湖州市第一人民医院（湖州师范学院附属第一医院）

- 医疗设备采购项目院内公开议价、招标公告

根据医院工作需求，湖州市第一人民医院就以下医疗设备采购项目进行院内议价、公开招标，欢迎符合条件的供应商前来投标。

一、招标项目内容及要求：本次院内招标为20个项目。

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双目间接检眼镜（眼科） | 1件 | 7 | 院内招标 |
| 2 | 半导体激光治疗仪 （LED光纤治疗仪）（皮肤科） | 1件 | 5 | 院内招标 |
| 3 | 多功能激光光电平台 （低能量冷激光治疗仪（皮肤科） | 1件 | 15.5 | 院内招标 |
| 4 | 口腔显微镜（口腔科） | 1件 | 15 | 院内招标 |
| 5 | 神经肌肉刺激器（ICU） | 1台 | 2.5 | 院内议价 |
| 6 | 全自动荧光免疫分析仪（ICU） | 1台 | 1.5 | 院内议价 |
| 7 | 病人加温系统（ICU） | 1台 | 4.5 | 院内议价 |
| 8 | 耳鼻喉科器械（1套）具体清单及预算如下： |  |  | 院内议价 |
| 1） | 显微喉钳(耳鼻喉科） | 4件 | 1.52 |  |
| 2） | 胸托(耳鼻喉科） | 1件 | 0.68 |  |
| 3） | 拉钩(耳鼻喉科） | 1件 | 0.29 |  |
| 4） | 耳用镊(耳鼻喉科） | 2件 | 0.076 |  |
| 5） | 耳用刀(耳鼻喉科） | 2件 | 0.183 |  |
| 6） | 刮匙(耳鼻喉科） | 4件 | 0.34 |  |
| 7） | 耳息肉剪(耳鼻喉科） | 1件 | 0.38 |  |
| 8） | 耳钳(耳鼻喉科） | 2件 | 0.76 |  |
| 9） | 鼻剥离器(耳鼻喉科） | 5件 | 0.39 |  |
| 10） | 上颌窦探针(耳鼻喉科） | 4件 | 0.34 |  |
| 11） | 扁桃体拉钩(耳鼻喉科） | 10件 | 0.39 |  |
| 12） | 护胸板(耳鼻喉科） | 1件 | 2 |  |
| 13） | 手术支撑架(耳鼻喉科） | 1件 | 1.5 |  |

二、主要设备技术参数：

（一）双目间接检眼镜

| ID | 项目 |  | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 设备名称 |  | 双目间接检眼镜 |
| 2. | 主要技术要求 |  |  |
| *2.1 | IOS智能光学系统 |  | 确保调节光圈大、中、小时，自动同步调节光学器件的汇聚和视差，始终保持操作者双眼影像的重合和立体视，视野无观察暗区 |
| *2.2 | 主机光学结构 |  | 能够与LED光源和卤素灯泡兼容，每个操作者可以根据自己的需要和喜好进行选配。LED灯泡寿命长达10,000小时，降低后续耗材费用 |
| *2.3 | LED光源 |  | 提供高于卤素灯泡25%的完美亮度，白光能够显示更多眼底细节；同时无炙烤，佩戴舒适 |
| *2.4 | 防划痕HiMag镜 |  | 可将图像额外放大1.6倍，在绘制眼底图时，提供更高的清晰度 |
| 2.5 | 超薄锂电池 |  | 仅重53克，与LED光源合用可连续使用6小时，充分满足门诊和手术使用的需要 |
| 2.6 | 光斑和滤镜调节杆可锁 |  | 具有摩擦离合器，在“锁定“状态下，避免因用力过大造成的设备损坏 |
| 2.7 | 滤镜全、一机同时具备 |  | 无赤光:增加血管/动脉的对比度；弥散滤镜:适合观察困难的患者；钴蓝光滤镜:适合角膜的荧光素染色 |
| 2.8 | 可选择加装原厂示教镜，助手视野不遮挡，充分满足教学需要 |  | 具备 |
| 2.9 | 光照强度无级控制器 |  | 头带上附有光照强度无级控制器，亮度调节从2%到100%，充分满足临床检查的需要 |
| 2.10 | 瞳距调节范围 |  | 48-76mm |
| 2.11 | 光斑全 |  | 小，中，大光斑，同时减少眩光和反射 |
| 2.12 | 耐用的防尘结构 |  | 具备 |
| 2.13 | 光学系统 |  | 光学系统位于金属支架上；采用高级纹理工程材料，轻巧坚固 |
| 2.14 | 可携带收纳 |  | 专业的拉杆携带箱，收纳、携带更方便 |
| 3. | 配置要求 |  |  |
|  | 无线间接检眼镜 |  | 1副 |
|  | Hi-Mag1.6倍镜头 |  | 1个 |
|  | 超薄锂电池 |  | 2块 |
|  |  | 充电装置 | 1个 |
|  |  | 擦镜布 | 1块 |
|  |  | 随机光盘 | 1张 |
|  |  | LED灯泡 | 1个 |
|  |  | Volk镜头（任选） | 1个 |
| 4. |  | 商务要求 |  |
| 4.1 | 供货期限 |  | 签订合同后 30天内。无故延期交货，中标人赔偿由此引起的损失。 |
| 4.2 | 保修期限 |  | ≥ 2年，保修期内开机率须达到95%（除非特殊声明，按365天计），否则，每超过一天保修期相应延长10天。质保期每季提供巡检维护一次并出具报告，质保期满后只收取维修配件费，不收人工费。 |
| 4.3 | 售后服务 |  | 1.维修人员在24小时内到达最终用户现场实施维修。 2.单次停机时间不得超过三天，否则做相应的补偿。 3.零配件按市场最底价供应，设备停产后仍保证八年的供应。 4.中标产品的制造商应提供免费软件升级。 5.及时提供设备新功能信息和临床应用的资料。 |
| 4.4 | 培训要求 |  | 使用培训和维修培训，中标人承担所有费用。 |
| 4.5 | 设备安装和要求 |  | 中标人按照制造商的要求免费安装和调试，所购设备必须符合国家相关法律法规要求。 |
| 4.6 | 验收方式 |  | 设备安装完毕后，由买卖双方共同对设备进行验收。 验收的依据：1）制造商提供的技术规格2）合同和标书（及评标时的相关承诺）3）国家强制标准 验收合格后，共同签署报告 中标人承担所有国家要求的检测项目费用。 |
| 4.7 | 付款方式 |  | 安装调试验收合格后三个月一次付 |
| 4.8 | 设备生产日期 |  | 不早于安装时间前六个月。 |

（二）低能量冷激光治疗仪

| ID | 项目 | 详细描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 | 低能量冷激光治疗仪 |
| 2 | 主要技术要求 |  |
| 2.1 | 光源 | 激光/可见光 |
| 2.2 | 波长 | 670nm±10nm |
| *2.3 | 具有可升级功能，可选配以下光疗模块 | Derma-450+633、 Derma-590、Derma-633、Derma-UVA1、Derma-830等。 |
| 2.4 | 输出强度 | 1800mW，误差≤±20% |
| 2.5 | 脉冲频率 | 2Hz±1Hz |
| 2.6 | 脉冲宽度 | 250ms±10ms |
| *2.7 | 光源数量 | ≥362颗 |
| 2.8 | 照射方式 | 连续、脉冲2种模式 |
| 2.9 | 抬升动力系统配置 | 360°四关节旋转臂 |
| 2.10 | 显示 | 8寸液晶显示 |
| 2.11 | 操作控制系统 | 全电脑触摸屏操作控制 |
| 2.12 | 定时范围 | 1～ 99min，步长1min |
| 2.13 | 有温度指示功能 | 具备 |
| *2.14 | 穿透性 | 激光：照射方向性高、穿透性更强、可以直达毛囊层 |
| 2.15 | 电源 | ～220V，50Hz |
| 3 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 主机 | 1台 |
| 3.2 | 弯臂（含连接线） | 1个 |
| 3.3 | 治疗模块 | 1个 |
| 3.4 | 防护眼镜 | 1个 |
| 3.5 | 防护眼罩 | 1个 |
| 3.6 | 开关钥匙 | 2把 |
| 3.7 | 电源线 | 1根 |
| 3.8 | M4内六角扳手 | 1把 |
| 3.9 | M5内六角螺丝 | 1把 |
| 3.10 | 保险管 | 2个 |
| 3.11 | 使用说明书 | 1本 |
| 3.12 | 合格证/保修卡 | 1张 |
| 3.13 | 装箱单 | 1份 |
| 3.14 | 设备验收单 | 3张 |
| 4 | 商务要求 |  |
| 4.1 | 供货期限 | 签订合同后 30天内。无故延期交货，中标人赔偿由此引起的损失。 |
| 4.2 | 保修期限 | ≥2年，保修期内开机率须达到95%（除非特殊声明，按365天计），否则，每超过一天保修期相应延长10天。质保期每季提供巡检维护一次并出具报告，质保期满后只收取维修配件费，不收人工费。 |
| 4.3 | 售后服务 | - 维修人员在24小时内到达最终用户现场实施维修。 - 单次停机时间不得超过三天，否则做相应的补偿。 - 零配件按市场最底价供应，设备停产后仍保证八年的供应。 - 中标产品的制造商应提供免费软件升级。 - 及时提供设备新功能信息和临床应用的资料。 |
| 4.4 | 培训要求 | 使用培训和维修培训，中标人承担所有费用。 |
| 4.5 | 设备安装和要求 | 中标人按照制造商的要求免费安装和调试，所购设备必须符合国家相关法律法规要求。 |
| 4.6 | 验收方式 | 设备安装完毕后，由买卖双方共同对设备进行验收。 验收的依据：1）制造商提供的技术规格2）合同和标书（及评标时的相关承诺）3）国家强制标准 验收合格后，共同签署报告 中标人承担所有国家要求的检测项目费用。 |
| 4.7 | 付款方式 | 安装调试验收合格后三个月一次付 |
| 4.8 | 设备生产日期 | 不早于安装时间前六个月。 |

（三）口腔显微镜

| 1. | 项目名称 |  | 口腔手术显微镜 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | 主要技术要求 |  |  |
| 2.1 | 目镜 |  | 大视野(视场光阑22mm)高眼点目镜，以获得更大视野 |
| *2.2 | 双目镜筒 |  | 0-210°连续可调角度双目镜筒，满足不同医生的操作体位 |
| *2.3 | 变倍方式 |  | 六档变倍 |
| *2.4 | 总放大率（大物镜焦距f=250mm时） |  | 2.7X/4X/6.1X/9.6X/16X/24X |
| 2.5 | 瞳距调节范围 |  | 55mm-75mm |
| 2.6 | 目镜屈光度调节范围 |  | ±7D |
| *2.7 | 超大变焦物镜系统 |  | 变焦范围WD180-460mm |
| 2.8 | 视场直径（大物镜焦距f=250mm） |  | 9mm/14mm/22mm/37mm/56mm/83mm,在最小倍率时整个视场均被照亮，视场周边没有不被照亮的区域 |
| 2.9 | 变倍因子(转鼓因子) |  | 0.33x/0.5x/0.83x/1.2x/2x/3x |
| 2.10 | 照明光源 |  | 内置高可靠性医用级LED光源，亮度连续可调，寿命≥60000小时 |
| 2.11 | 物面最低照度（f=250mm） |  | ≥50,000lx |
| 2.12 | 照明光斑直径 |  | ≥60mm |
| 2.13 | 照明色温 |  | ~5500K，更接近于自然光，色彩逼真 |
| 2.14 | 照明显色指数（Ra） |  | ≥90 |
| 2.15 | 滤色片 |  | 两种或以上滤光模式：橙色，可防止树脂材料过早固化；绿色：在手术血环境下能看清微小的血管神经 |
| 2.16 | 支架型式 |  | 优雅小巧落地式支架，含阻尼结构，平稳性好 |
| 2.17 | 第一横臂 |  | 回转半径460mm，360°旋转，第二横臂：回转半径700mm，±160°旋转，上下移动±315mm，最大净臂展：1390mm |
| *2.18 | 底座尺寸 |  | 516mm×516mm，以便节省诊室空间 |
| *2.19 | 支架 |  | 具有抗菌的纳米银离子镀层，防止交叉感染 |
| *2.20 | 视频分辨率 |  | 3840x2160（4K，可切换2.7K、1440P、1080P、960P、720P）视频帧率：30fps@4K，存储介质：128G TF（micro SD）卡（最大支持256G） |
| 2.21 | 回放功能 |  | 可本机即时回放所拍摄的视频及图片文件 |
| 2.22 | 控制方式 |  | 专属影像APP可控，手机可无线连接，采集照片和影像，其他机身按键、无线遥控器、无线脚踏均可控制影像 |
| 2.23 | 专用显示器及连接架 |  | 品牌全高清显示器（可选配27”品牌4K显示器），显示器支架，可适配牙椅立柱，也可选适配显微镜立柱 |
| 3. | 配置要求 |  |  |
| 3.1 |  |  | 显微镜主机1套 |
| 3.2 |  |  | 变焦大物镜1套 |
| 3.3 |  |  | 配件包1套 |
| 3.4 |  |  | 显示器支架部件1套 |
| 3.5 |  |  | 显示器1套 |
|  |  |  | 详细注明 |
|  |  | 信息要求 | 开放端口，负责接入医院信息系统（含接口费） |
| 4. |  | 商务要求 |  |
| 4.1 | 供货期限 |  | 签订合同后 30天内。无故延期交货，中标人赔偿由此引起的损失。 |
| 4.2 | 保修期限 |  | ≥ 2年，保修期内开机率须达到95%（除非特殊声明，按365天计），否则，每超过一天保修期相应延长10天。质保期每季提供巡检维护一次并出具报告，质保期满后只收取维修配件费，不收人工费。 |
| 4.3 | 售后服务 |  | - 维修人员在24小时内到达最终用户现场实施维修。 - 单次停机时间不得超过三天，否则做相应的补偿。 - 零配件按市场最底价供应，设备停产后仍保证八年的供应。 - 中标产品的制造商应提供免费软件升级。 - 及时提供设备新功能信息和临床应用的资料。 |
| 4.4 | 培训要求 |  | 使用培训和维修培训，中标人承担所有费用。 |
| 4.5 | 设备安装和要求 |  | 中标人按照制造商的要求免费安装和调试，所购设备必须符合国家相关法律法规要求。 |
| 4.6 | 验收方式 |  | 设备安装完毕后，由买卖双方共同对设备进行验收。 验收的依据：1）制造商提供的技术规格2）合同和标书（及评标时的相关承诺）3）国家强制标准 验收合格后，共同签署报告 中标人承担所有国家要求的检测项目费用。 |
| 4.7 | 付款方式 |  | 安装调试验收合格后三个月一次付 |
| 4.8 | 设备生产日期 |  | 不早于安装时间前六个月。 |

三、投标人资格条件

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）具有与本项目相适应的生产或经营资质。

1．在中华人民共和国境内注册的独立法人，注册资金在人民币50万元（含50万元）以上；

2．具有良好的商业信誉且近三年来无不良销售记录，具有健全的财务制度，不列入行贿犯罪档案记录的单位或个人。

四、投标截止时间及地点

投标人应于2023年2月16日下午1：30时以前将投标文件密封送到湖州市第一人民医院行政中心B座三楼会议室，逾期送达作无效标处理。

五、开标时间及地点

2023年2月16日下午1：30时在湖州市第一人民医院行政中心B座三楼会议室开标，投标人代表必须出席开标会议。

湖州市第一人民医院

湖州师范学院附属第一医院

2023.02.10