- 湖州市第一人民医院

- 医疗设备及维保服务采购项目院内询、议价公告

根据医院工作需求，湖州市第一人民医院就以下医疗设备购置及维保服务项目进行院内公开招标招标、议价，现公示如下：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胸外科手术器械 | 2套 | 13.2 | 院内招标 |
| 2 | 门诊耳鼻喉科内镜清洗工作站 | 1套 | 21 | 院内招标 |
| 3 | 等离子灭菌器维保服务 | 1 | 8万/年 | 单一来源议价 （拟保3年） |

一、议价项目内容及要求

本次院内招标、议价项目为3个。

- 院内招标项目技术参数及要求：

- 胸外科手术器械每套配置

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 止血钳 | 弧高15大弯 | 把 | 1 | 表面亚光 |
| 2 | 止血钳 | 弧高20 | 把 | 1 |  |
| 3 | 止血钳 | 弧高25 | 把 | 1 |  |
| 4 | 止血钳 | 弧弯45° | 把 | 1 |  |
| 5 | 止血钳 | 角弯90° | 把 | 3 |  |
| 6 | 止血钳 | 游离小弯 | 把 | 1 |  |
| 7 | 止血钳 | 直头 | 把 | 1 |  |
| 8 | 止血钳 | 双弯 | 把 | 1 |  |
| 9 | 淋巴结钳 | 头宽10 | 把 | 1 |  |
| 10 | 淋巴结钳（蛇头型） | 头宽5 | 把 | 1 |  |
| 11 | 冲吸器（圆柱头） | Φ5.5*280（弧弯） | 支 | 1 | 配C头部 |
| 12 | 推结器 | Φ5*330（扁V） | 支 | 1 |  |
| 13 | 海绵钳（椭圆头） | 头宽10 | 把 | 1 | 表面亚光 |
| 14 | 海绵钳（蛇形头） | 头宽6 | 把 | 1 |  |
| 15 | 海绵钳（香蕉头） | 头宽8 | 把 | 1 |  |
| 16 | 海绵钳（椭圆头） | 头宽8（C型） | 把 | 1 |  |
| 17 | 组织剪 | 弯头 | 把 | 1 |  |
| 18 | 持针钳 | 弯头 | 把 | 1 |  |
| 19 | 组织钳（艾力斯） | 头宽10（横齿） | 把 | 1 |  |
| 20 | 肺叶钳 | 头宽10 | 把 | 1 |  |
| 21 | 海绵钳（椭圆头） | 头宽6 | 把 | 1 |  |
| 22 | 海绵钳（椭圆头） | 头宽8 | 把 | 1 |  |
| 合 计 |  |  | 件 | 24 |  |

- 门诊耳鼻喉科内镜清洗工作站技术参数

| ID | 项目 | 详细描述 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 设备名称 | 耳鼻喉镜清洗消毒工作站 |
| 1.1 | 设备数量 | 1套 |
| 1.2 | 设备用途 | 适用于耳鼻喉镜的清洗消毒干燥 |
| 2. | 主要技术要求 |  |
| 2.1 | 主体 |  |
| 2.1.1 | 材质要求 | 采用进口高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA）整体热合吸塑成型，板材厚度≥5MM，区别于普通YKL（AKL）塑料、玻璃钢或大理石等材料。无锋角，无接缝，细菌附着率低、抗菌抗渗透性优异，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、易清洗，损伤后容易修复、寿命长，不变色不变脆，对人体无毒性。高分子复合材料须根据医药行业标准YY0992-2016的5.2.3要求进行耐腐蚀性测试：在1%NaOH溶液中浸泡72小时无可视变化，在5% H2SO4溶液中浸泡72小时无可视变化。提供国家药品监督管理局提供的检验报告 |
| 2.1.2 | 清洗槽形状要求 | 清洗槽采用“前后高中间低”的大圆弧防泛水设计，槽面向内侧倾斜3度，后端向内侧倾斜3度，防止台面积水，且不倒流到柜门或室内楼地面，污损柜门及楼地面或造成医务人员的意外滑倒，并且前端设计有半径≥100MM的大圆弧，有效的支撑操作人员的腰腹，降低操作人员的劳动强度。清洗槽内侧底部设计有“米”字型凸起，有效地减少内镜与槽体的接触面积，提高清洗浸泡的效果。 |
| 2.1.3 | 干燥台形状要求 | 干燥台采用内凹式平台圆弧设计，干燥平台台面设计有圆形凸起，干燥平台台面低于前端，并且在干燥台前端设计有半径≥100MM的大圆弧，在有效的防止内镜和其它正在干燥的附件等意外滑落的同时，为操作人员提供腰腹的支撑，降低操作人员的劳动强度。 |
| 2.1.4 | 功能背板形状材质要求 | 背板采用与清洗槽相同的材质，非碳钢或不锈钢烤漆材质，整体一次成型，无任何接缝，抗压强度高，抗氧化，耐强酸强碱；表面光滑，易清洗；耐磨损，寿命长，损伤后极易修复，对人体无毒性等；所有倒角为大圆弧保证无卫生死角，背板采用倾斜式平面，倾斜角度≤10度，符合人体视觉角度。 中背板规格高度：离地高度≤1.6m； |
| ★2.1.5 | 浸泡槽盖和固定盖材质要求 | 采用透明亚克力板材一次成型，并配有手柄，板材厚度≥4mm，且酶洗槽和消毒槽配置专用耳鼻喉镜专用固定盖，便于清洗和消毒。 |
| ★2.1.6 | 清洗槽规格尺寸要求： | 单方槽： ≤长500mm×宽750mm，内径长400mm×宽450mm×深200mm；酶液槽带节液功能 消毒槽 ： ≤长280mm×宽750mm，内径长450mm×宽160mm×深370mm 双方槽： ≤长1000mm×宽750mm，内径长420mm×宽450mm×深200mm； |
| 2.1.7 | 干燥台规格尺寸要求： | ≤长1000mm×宽750mm； ≤长500mm×宽750mm； |
| 2.1.8 | 管道自身消毒功能 | 可对终末漂洗用水管道定期消毒，消毒对象包括0.2μm过滤滤芯、终末漂洗水枪及水枪管道、水龙头及灌流系统管道，保障内镜清洗用水水质符合WS507-2016中菌落数≤10cuf/100mL的要求，保障内镜洗消效果。管道自身消毒结束后可自动冲洗内部管道，防止消毒液残留。提供专利技术复印件佐证材料 |
| 2.2 | 智能化操作系统 |  |
| 2.2.1 | 全自动灌注主机要求： | 采用隐藏式后置设计，不占用操作空间，一键式操作，方便快捷；注水注气系统采用分离式设计，脉冲注水功能，并且在注水完成后自动实现注气的切换，简化了操作流程，系统采用“一次性”注水，避免了交叉感染的危险；电压12V，压力0.2～0.3MPa，注气压力小于0.16MPa。 |
| 2.2.2 | 全自动循环灌注主机要求： | 采用隐藏式后置设计，不占用操作空间，一键式操作，方便快捷；注液注气系统采用分离式设计，脉冲注液功能，并且在注液完成后自动实现注气的切换，简化了操作流程，系统采用循环注液，避免了交叉感染的危险；电压12V，压力0.2～0.3MPa，注气压力小于0.16MPa。 |
| 2.2.3 | 控制器要求： | 采用液晶中文显示屏，各流程功能均有微电脑控制，隐藏式设计，采用触摸控制按键，非按键膜按键，按键处显示蓝色彩光，控制每槽实际操作流程，均按照屏幕提示进行清洗，并具备对多条内镜分别定时、倒计时功能。控制器可控制灌流时间，调节灌流清洗时间时可通过控制屏按键增加、减少。 |
| 2.2.4 | 酶液/消毒液倒计时装置要求： | 独立记录灌注剩余时间，时间显示1秒-99分钟。 |
| 2.2.5 | 快速接头材质及功能要求： | 整套快速接头采用进口，快速接头的底座与插头部分全部采用耐酸碱的高分子塑料，可以有效的防止酸碱腐蚀，增强了耐磨性，快速插头部分采用双手指按式（双手指按紧向后取出，向前接上）底座设计位置位于洗消槽后方，操作更加方便、自如、快捷，只需单手操作就可完成。 |
| 2.3 | 供排水、供气系统、不锈钢水龙头、ABS塑料落水器 |  |
| 2.3.1 | 供水管路要求： | 所有给水管采用优质PP-R冷、热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求，具有耐热、耐压、保温节能、使用寿命长等优点，产品特点：无毒、无锈蚀、永不结垢、不滋生细菌、流速快、成本造价高；采用同质热熔连接技术，管材、管件完全熔为一体，真正杜绝跑、冒、滴、漏。管材和管件高柔韧度，不怕严寒气温，可接受很大的膨胀，外形美观，工艺精致，可回收性：在生产、施工、使用过程中对环境无任何污染，是绿色环保产品。 （提供产品实物照片） |
| 2.3.2 | 排水管路要求： | 所有排水管采用优质PVC-U排水管材和管件，符合GB/T 8804.2-2003要求，绝不使用任何PVC-U排水软管，具有耐热、耐压、保温节能、使用寿命长等优点，产品特点：无毒、无锈蚀、永不结垢、不滋生细菌、流速快、成本造价高；采用同质化学连接技术，管材、管件完全熔为一体，真正杜绝跑、冒、滴、漏，管材和管件高柔韧度，不怕严寒气温，可接受很大的膨，。外形美观，工艺精致，可回收性：在生产、施工、使用过程中对环境无任何污染，是绿色环保产品。 （提供产品实物照片） |
| 2.3.3 | 水质过滤器要求： | 对工作站末洗槽内镜的灌流和冲洗提供符合规范要求的过滤水，防止交叉感染，过滤型水处理器为0.2μm分级高精度超微过滤流量：0.3T/h，可更换滤芯。 |
| ★2.3.4 | 终末漂洗水质要求： | 终末漂洗用水水质符合WS507-2016 《软式内镜清洗消毒技术规范》及医药行业标准YY0992-2016《内镜清洗工作站》要求，终末漂洗槽水龙头、水枪、灌流器出水水质细菌总数≤10CFU/100mL的要求细菌内毒素不大于0.25EU/mL的要求。提供提供国家药品监督管理局提供的检验报告 |
| 2.3.5 | 排污型水质处理器要求： | 安装于设备总水源处，过滤水源中的杂质、水锈等异物，提供用水质量；外罩采用不锈钢材料，具备排污功能，打开泄水球阀即可方便强有力的冲洗杂质；无需更换滤芯。 |
| 2.3.6 | 不锈钢水龙头 | 国内知名厂家的全优质SUS304不锈钢材质水龙头，选用国际知名品牌陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，过滤网孔径≤250µm(≥60目)，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活，流量≥0.2L/s，多层防腐防锈处理，镀层按GB/T 10125经过24h酸性盐雾试验后，达到GB/T06461-1986标准中10级的要求，可承受强酸强碱环境的使用；全304#优质高压编织供水软管及管件。 |
| 2.3.7 | ABS塑料落水器 | 独立开模制作的全优质ABS复合材料落水器，密封圈采用进口橡胶，使用寿命更长。 |
| 2.4 | 供气系统 |  |
| 2.4.1 | 医用无油空气压缩机 | 采用医用低噪音无油空压机，有主动散热、自动排水功能，供气压力：max0.7MPa 供气量：120L/min 储气量：30L 噪音≦50dB 电压：220V 输出功率：750W，为内镜清洗工作提供持续纯净的压力空气；医用无油空气压缩机应与工作站主体为同一生产厂家，以便及时提供其相关售后保养服务。 |
| 2.4.2 | 中心气体处理器要求: | 无源型，分离空气中的油污，水分，提高干燥台上干燥气体的清洁度，具有自动调节气压和自动过滤水分的功能，并另外设有注气压力调节器（不高于0.02MPa）,可调范围0.15～0.6MPa,专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压，不损伤昂贵的内镜。无耗材、免维护、免清洗。 （提供产品合格证及注册证检验报告佐证材料） |
| 2.4.3 | 空气过滤器 | 对工作站高压气枪及内镜管腔注气提供符合规范要求的洁净空气，防止交叉感染，空气过滤器过滤精度为0.2μm，可更换滤芯。 |
| 2.4.4 | 高压水枪、气枪材质及功能要求： | 枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，配备八个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa。 |
| ★2.5 | 自动供酶系统 | 采用蠕动泵自动添加清洗酶，实现准确配比，配带液位检测功能，清洗酶用完后，自动报警提示，可以不同厂家的清洗酶配套使用，进酶量5mL/s，一键启动，操作简便。供酶时间0-99min可调，应符合医药行业标准YY0992-2016《内镜清洗工作站》要求：酶液不足提示报警，并在控制屏上显示“清洗液不足”。 |
| 2.6 | 全自动内镜清洗消毒器 | 消毒剂储存箱容量≥12L，可清洗≥1条软镜，可实现对洗消槽、门盖下表面、内镜外表面的完全浸泡，避免存在清洗死角导致消毒不合格，自带测漏，全灌流、自身消毒等功能。 |
| 3. | 配置要求 |  |
| 3.1 | 清洗水槽 | 5个 |
| 3.2 | 干燥台 | 2个 |
| 3.3 | 全自动内镜清洗机 | 1台 |
| 3.4 | 硬式内镜存储柜 | 1台 |
| 3.5 | 内镜转运车 | 2台 |
| 3.6 | 水过滤系统 | 1套 |
| 3.7 | 医院认可的现场图纸 | 1套 |
| 4. | 商务要求 |  |
| 4.1 | 供货期限 | 签订合同后 30天内。无故延期交货，中标人赔偿由此引起的损失。 |
| 4.2 | 保修期限 | ≥ 5年，保修期内开机率须达到95%（除非特殊声明，按365天计），否则，每超过一天保修期相应延长10天。质保期每季提供巡检维护一次并出具报告，质保期满后只收取维修配件费，不收人工费。 |
| 4.3 | 售后服务 | - 维修人员在24小时内到达最终用户现场实施维修。 - 单次停机时间不得超过三天，否则做相应的补偿。 - 零配件按市场最底价供应，设备停产后仍保证八年的供应。 - 中标产品的制造商应提供免费软件升级。 - 及时提供设备新功能信息和临床应用的资料。 |
| 4.4 | 培训要求 | 使用培训和维修培训，中标人承担所有费用。 |
| 4.5 | 设备安装和要求 | 中标人按照制造商的要求免费安装和调试，所购设备必须符合国家相关法律法规要求。 |
| 4.6 | 验收方式 | 设备安装完毕后，由买卖双方共同对设备进行验收。 验收的依据：1）制造商提供的技术规格2）合同和标书（及评标时的相关承诺）3）国家强制标准 验收合格后，共同签署报告 中标人承担所有国家要求的检测项目费用。 |
| 4.7 | 付款方式 | 安装调试验收合格后三个月一次付清 |
| 4.8 | 设备生产日期 | 不早于安装时间前六个月。 |

二、投标人资格条件

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）具有与本期项目相适应的生产或经营资质（厂家授权）。

1．在中华人民共和国境内注册的独立法人，注册资金在人民币50万元（含50万元）以上；

2．具有良好的商业信誉且近三年来无不良销售记录，具有健全的财务制度，不列入行贿犯罪档案记录的单位或个人。

三、报名

（一）报名时间：2023年6月15日到2023年6月19日，上午8:30-11:30；下午14:00-16:30。

（二）报名地点：湖州市第一人民医院行政中心一楼临床工程内。

（三）报名时需提供以下资料（复印件需加盖单位公章）：与招标项目相适应的企业营业执照（组织机构代码）、相关资质证书、法人授权委托书、被授权人身份证复印件。

1．资格审查方式：资格后审。

2．联系人：冯先生，施先生  联系电话：0572-2039442,2058750

四、询、议价时间及地点

2023年6月23日下午2:30时在湖州市第一人民医院行政中心B座三楼会议室询、议价，投标人代表必须出席询、议价会议。

湖州市第一人民医院

湖州师范学院附属第一医院

2023.6.15